{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["총괄표","등급현황","분야별지적(피벗)","지적 및 개선대책"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":21,"comments":0,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"총괄표","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,3,29,3],[1,6,3,6],[1,7,1,12],[2,12,3,12],[12,0,12,2],[15,0,15,2],[21,0,21,2],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[23,0,23,2],[26,0,26,2],[27,0,27,2],[28,0,28,2],[29,0,29,2],[27,10,29,10],[27,11,29,11],[27,12,29,12],[27,4,29,4],[27,5,29,5],[27,6,29,6],[27,7,29,7],[27,8,29,8],[27,9,29,9]]}
["2021년도 부천대학교 (134실 : 03.25 ~ 03.30)"]
["연번","캠퍼스","단과대학/계열","학과","정기","정밀","저위험연구실","등급별 연구실 수"]
[{"$nulls":7},1,2,3,4,5,"계"]
[{"$nulls":7},"등급","등급","등급","등급","등급"]
[1,"본교","공학","건축과",0,0,9,6,3,0,0,0,9]
[2,"본교","공학","영상&게임콘텐츠과",0,0,5,2,3,0,0,0,5]
[3,"본교","공학","전기과",2,0,2,4,0,0,0,0,4]
[4,"본교","공학","전자과",6,1,3,6,4,0,0,0,10]
[5,"본교","공학","정보통신과",0,0,9,5,4,0,0,0,9]
[6,"본교","공학","자동화로봇과",3,0,2,2,3,0,0,0,5]
[7,"본교","공학","토목과",0,2,5,3,4,0,0,0,7]
[8,"본교","공학","섬유패션비지니스과",2,1,7,4,6,0,0,0,10]
["공학계열",null,null,"소계",13,4,42,32,27,0,0,0,59]
[9,"본교","자연","식품영양과",1,3,3,3,4,0,0,0,7]
[10,"본교","자연","호텔외식조리과",6,0,4,9,1,0,0,0,10]
["자연계열　",null,null,"소계",7,3,7,12,5,0,0,0,17]
[11,"본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)",0,0,4,2,2,0,0,0,4]
[12,"본교","예체능","디지털미디어디자인과",1,0,14,7,8,0,0,0,15]
[13,"본교","예체능","재활스포츠과",0,0,4,2,2,0,0,0,4]
[14,"본교","예체능","실내건축디자인과",0,2,14,3,13,0,0,0,16]
[15,"본교","예체능","원격교육팀",0,0,3,0,3,0,0,0,3]
["예체능",null,null,"소계",1,2,39,14,28,0,0,0,42]
[16,"본교","인문","호텔관광경영과",0,0,1,0,1,0,0,0,1]
["인문",null,null,"소계",0,0,1,0,1,0,0,0,1]
[17,"소사","의약","간호학과",0,0,6,0,6,0,0,0,6]
[18,"소사","공용실(공학)","공용실",0,0,9,0,9,0,0,0,9]
["　의약/공용실(공학) 계열",null,null,"소계",0,0,15,0,15,0,0,0,15]
[null,null,null,"총계",21,9,104,58,76,0,0,0,134]
["부천대학교"]

{"sheet":"등급현황","index":1,"n_rows":136,"n_cols":18,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["2021년도 부천대학교 (134실 : 03.25 ~ 03.30)"]
["연번","캠퍼스","단과대학/계열","학과","건물","실번호","연구실명","구분\n(저위험)","정밀","일반","기계","전기","화공","소방","가스","위생","생물","종합등급"]
["1","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0403","컴퓨터그래픽실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["2","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0404","프레젠테이션실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["3","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0502","첨단강의실1","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["4","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0503","첨단강의실2","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["5","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0507","첨단강의실3","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["6","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0508","설계STUDIO-A","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["7","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0509","설계STUDIO-B","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["8","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0602","모형제작실","저위험",null,1,2,2,1,1,1,1,1,2]
["9","본교","공학(68실)","건축과","예지관","C0106","건축CAD실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["10","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0416","3D VISUAL실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["11","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0419","2D 아트실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["12","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0438","3D STATION실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["13","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0415","VR 창작실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["14","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0525+E0528","VR PBL실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["15","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0323","전기공사실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["16","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0338","시퀀스제어실습실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["17","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0422","전기CAD실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["18","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0432","전기실습실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["19","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0201","Project실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["20","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0203","컴퓨터실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["21","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0207","디지털공학실험실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["22","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0212","반도체공정장비실1",null,"정기",1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["23","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0213","반도체공정장비실2",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["24","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0216","전자공학실험실",null,"정기",1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["25","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0236","자동화 시스템 실험실",null,"정밀",2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["26","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0316","전자응용실험실",null,"정기",1,2,2,1,1,1,1,1,2]
["27","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0320","전자제어실험실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["28","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0317","반도체요소기술 실험실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["29","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1005","응용소프트웨어실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["30","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1101","e-교실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["31","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1102","네트워크실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["32","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1103","디지털통신실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["33","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1104","응용전자실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["34","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1108","아날로그실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["35","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1201","융합실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["36","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1204","WEBMASTER실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["37","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1215","정보통신실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["38","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0218","전동기제어실습실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["39","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0222","제1컴퓨터실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["40","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0228","기초전자실험실",null,"정기",1,2,2,1,2,1,1,1,2]
["41","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0301","로봇공학실","저위험",null,2,1,2,1,1,1,1,1,2]
["42","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0343","시퀸스실습실",null,"정기",1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["43","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0102","토질실험준비실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["44","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0201","환경실험실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["45","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0205","측량실","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["46","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0309","CAD실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["47","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0310","전산구조설계실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["48","본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB101","구조재료실험실",null,"정밀",1,2,1,1,2,1,1,1,2]
["49","본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB102","수리실습실",null,"정밀",2,1,1,2,2,1,1,1,2]
["50","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0401","섬유패션CAD실","저위험",null,1,1,2,1,2,1,1,1,2]
["51","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0403","가발공정실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["52","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0406","섬유패션 실습실(Ⅱ)","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["53","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0632","섬유계측실",null,"정기",1,1,2,1,1,2,1,1,2]
["54","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0633","섬유패션컬러레이션실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["55","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0619","시약재료실",null,"정밀",1,1,1,2,2,1,2,1,2]
["56","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0428","무역관리실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["57","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0230","섬유패션 전자상거래실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["58","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","EB105","컴퓨터니트실험실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["59","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E409","섬유패션구성실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["60","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0101","종합실험실",null,"정밀",1,2,1,1,1,1,1,1,2]
["61","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0102","실험준비실",null,"정밀",2,1,1,2,1,1,1,1,2]
["62","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0103","기구실",null,"정밀",1,1,1,2,1,1,1,1,2]
["63","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0306","종합실습실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["64","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0307,C0308","조리실습실/과학실","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["65","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0408","서양조리실습실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["66","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0509","관능평가실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["67","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0201","한식조리실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["68","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0203","제과제빵실",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["69","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0205","식음료 및 식공간 연출","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["70","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0301","양식조리실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["71","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0401","푸드스튜디오",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["72","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0501","메뉴 개발실1",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["73","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0502","메뉴 개발실2",null,"정기",1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["74","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB135","NCS-Multipurpose Kitchen",null,"정기",1,1,1,1,1,2,1,1,2]
["75","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB135-1","NCS-BakingScience&Art Room","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["76","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB108","조리기술 실습장","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["77","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0401","스킨케어실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["78","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0405","네일아트실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["79","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0406","메이크업아트실","저위험",null,2,1,1,1,2,1,1,1,2]
["80","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0407","헤어디자인실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["81","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0515","디자인실습실6","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["82","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0510","컴퓨터교육실3","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["83","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0517","컴퓨터교육실2","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["84","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0520","컴퓨터교육실1","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["85","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0511","팀 세미나실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["86","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB1","운송기기 크레이 모델링실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["87","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB131","운송기기 크레이 모델링 준비실",null,"정기",1,2,2,1,2,1,1,1,2]
["88","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0523","컴퓨터교육실4","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["89","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0550","3D프린트가공실","저위험",null,1,1,2,1,2,1,1,1,2]
["90","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0502","디자인실습실4","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["91","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0504","디자인실습실5","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["92","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0539","디자인실습실3","저위험",null,1,1,2,1,2,1,1,1,2]
["93","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0536","디자인실습실2","저위험",null,1,1,2,1,2,1,1,1,2]
["94","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0533","스마트강의실2","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["95","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0530","스마트강의실1","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["96","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","I0205","실습실B","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["97","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","F0201-1","실습실C","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["98","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","I0101","스포츠과학센터","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["99","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","IB104","TRX실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["100","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0107","컴퓨터프레젠테이션실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["101","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0301","전공스튜디오실","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["102","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0302","컴퓨터그래픽실","저위험",null,1,1,2,1,1,1,1,1,2]
["103","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0302-1","디지털프린터실","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["104","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB107","목공실습실",null,"정밀",1,2,1,1,1,1,1,1,2]
["105","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실",null,"정밀",2,2,1,2,1,2,1,1,2]
["106","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0104","스튜디오05","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["107","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0104-1","스튜디오06","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["108","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0105","스튜디오07","저위험",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
["109","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0105-1","스튜디오08","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["110","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB101-1+102","스튜디오01","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["111","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB102-1+103","스튜디오03","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["112","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB104","졸업준비 및 스튜디오","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["113","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB101","디자인1실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["114","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB105","디자인3실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["115","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB107","디자인2실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["116","본교","예체능","원격교육팀","밀레니엄관","H0105","뷰티융합비즈니스 훈련센터","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["117","본교","예체능","원격교육팀","예지관","C0510","뷰티직업교육 강의실 Ⅰ","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["118","본교","예체능","원격교육팀","예지관","C0601","뷰티직업교육 강의실 Ⅱ","저위험",null,2,1,1,1,1,1,1,1,2]
["119","본교","인문","호텔관광경영과","예지관","C0405","공용바리스타실습실","저위험",null,2,1,1,1,2,1,1,1,2]
["120","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0719-0720","건강사정실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["121","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0614-K0618","시뮬레이션센터","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["122","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0606","기초간호과학실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["123","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0602","기본간호학실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["124","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0605","자율실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["125","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0607-0610","OSCE실습실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["126","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0401","제1컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["127","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0402","제2컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["128","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0404","제3컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["129","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0405","제4컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["130","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0406","제5컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["131","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0407","제6컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["132","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0501","제7컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]
["133","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0524","제8컴퓨터실","저위험",null,1,1,2,1,2,1,1,1,2]
["134","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0701","제9컴퓨터실","저위험",null,1,1,1,1,2,1,1,1,2]

{"sheet":"분야별지적(피벗)","index":2,"n_rows":38,"n_cols":2,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
["행 레이블","개수 : 지적내용"]
["-",58]
["가스",4]
["가스배관 표시 미비",2]
["고압가스용기 밸브 보호캡 미체결",1]
["고압가스용기 전도방지장치 미설치",1]
["기계",10]
["고온주의 경고표지 미부착",1]
["방호장치 미설치(둥근톱기계)",1]
["방호장치 미설치(드릴)",1]
["방호장치 미설치(드릴기) 보관",1]
["사다리 아웃트리거 미설치",1]
["안전 수칙 미게시",4]
["압력용기 안전검사 미실시",1]
["소방",49]
["소화기 미비치",4]
["소화기 표지판 미부착 ",38]
["피난구 유도표지(축광식) 미설치",7]
["위생",1]
["안전보건표지 미부착",1]
["일반",15]
["사전유해인자위험분석 연구실안전현황 미게시",1]
["선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)",6]
["안전관리규정 미게시",2]
["연구실 내 안전시설 조성(천장파손, 누수 등)",1]
["일상점검 미실시",5]
["전기",27]
["멀티콘센트 바닥방치",23]
["방수형 콘센트 미사용",1]
["분전반 안전표지 미부착",3]
["화공",9]
["규정된 경고표지 미부착",3]
["물질안전보건자료 미비치(MSDS)",1]
["유해인자별 취급 및 관리대장 미비치 ",4]
["특별관리물질 관리기준 미준수",1]
["총합계",173]

{"sheet":"지적 및 개선대책","index":3,"n_rows":175,"n_cols":10,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]]}
["2021년도 부천대학교 연구실험실 정기점검 (134실 : 3. 25 ~ 3. 30)\n연구실 별 개선사항(문제점)"]
["연번","캠퍼스","단과대학/계열","학과","건물","실번호","연구실 명","점검분야","지적내용","개선대책"]
["1","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0403","컴퓨터그래픽실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0403","컴퓨터그래픽실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["2","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0404","프레젠테이션실","-","-","-"]
["3","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0502","첨단강의실1","-","-","-"]
["4","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0503","첨단강의실2","-","-","-"]
["5","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0507","첨단강의실3","-","-","-"]
["6","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0508","설계STUDIO-A","-","-","-"]
["7","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0509","설계STUDIO-B","-","-","-"]
["8","본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0602","모형제작실","일반","연구실 내 안전시설 조성(천장파손, 누수 등)","연구실 내 천장 텍스가 손상된 경우 천장에 누적된 분진, 누수로 인한 곰팡이가 확산되어 연구활동종사자의 건강에 악영향을 유발할 우려가 있으므로 교체 및 보수하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0602","모형제작실","기계","사다리 아웃트리거 미설치","이동식 사다리는 반드시 2인1조로 사용하도록 하고, 사다리 양단에 전도 방지 아웃트리거를 설치하거나 아웃트리거가 설치된 사다리로 교체하여 사다리가 넘어지거나 미끄러지지 않게 조치하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","건축과","공학관","A0602","모형제작실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["9","본교","공학(68실)","건축과","예지관","C0106","건축CAD실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["10","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0416","3D VISUAL실","-","-","-"]
["11","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0419","2D 아트실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["12","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0438","3D STATION실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["13","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0415","VR 창작실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["14","본교","공학(68실)","영상&게임콘텐츠과","한길관","E0525+E0528","VR PBL실","-","-","-"]
["15","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0323","전기공사실습실","-","-","-"]
["16","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0338","시퀀스제어실습실","-","-","-"]
["17","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0422","전기CAD실","-","-","-"]
["18","본교","공학(68실)","전기과","한길관","E0432","전기실습실","-","-","-"]
["19","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0201","Project실습실","-","-","-"]
["20","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0203","컴퓨터실습실","-","-","-"]
["21","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0207","디지털공학실험실","-","-","-"]
["22","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0212","반도체공정장비실1","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["23","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0213","반도체공정장비실2","-","-","-"]
["24","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0216","전자공학실험실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["25","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0236","자동화 시스템 실험실","기계","압력용기 안전검사 미실시","설계압력이 0.2메가파스칼을 초과하는 압력용기는 안전검사 대상으로 매 2년마다 정기적으로 안전검사를 실시하여야 함."]
["26","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0316","전자응용실험실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0316","전자응용실험실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["27","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0320","전자제어실험실","-","-","-"]
["28","본교","공학(68실)","전자과","한길관","E0317","반도체요소기술 실험실","-","-","-"]
["29","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1005","응용소프트웨어실","-","-","-"]
["30","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1101","e-교실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["31","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1102","네트워크실","-","-","-"]
["32","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1103","디지털통신실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["33","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1104","응용전자실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["34","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1108","아날로그실습실","-","-","-"]
["35","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1201","융합실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["36","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1204","WEBMASTER실","-","-","-"]
["37","본교","공학(68실)","정보통신과","꿈집","B1215","정보통신실습실","-","-","-"]
["38","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0218","전동기제어실습실","-","-","-"]
["39","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0222","제1컴퓨터실습실","-","-","-"]
["40","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0228","기초전자실험실","기계","방호장치 미설치(드릴기) 보관","연구실 내 사용하지 않는 드릴기의 방호장치가 미설치되어 있으니 외부로 반출하여 위험요소를 제거 하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0228","기초전자실험실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0228","기초전자실험실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["41","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0301","로봇공학실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["42","본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0343","시퀸스실습실","일반","안전관리규정 미게시","연구실 안전을 양호하게 유지·관리하기 위하여 안전관리규정을 작성하여 연구활동종사자가 볼 수 있게 연구실 내 게시하여야함."]
[null,"본교","공학(68실)","자동화로봇과","한길관","E0343","시퀸스실습실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["43","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0102","토질실험준비실","-","-","-"]
["44","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0201","환경실험실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["45","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0205","측량실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
["46","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0309","CAD실","-","-","-"]
["47","본교","공학(68실)","토목과","공학관","A0310","전산구조설계실","-","-","-"]
["48","본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB101","구조재료실험실","기계","안전 수칙 미게시","크레인, 드릴, 둥근톱, 절단기에 대한 각각의 작업 안전수칙을 제정하여 각 기기 조작 시 조작자가 잘 볼 수 있는 벽면 등에 부착하여 조작 전 기기의 위험성을 인지하여 안전사고를 예방할 수 있도록 하여야 함. "]
[null,"본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB101","구조재료실험실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["49","본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB102","수리실습실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB102","수리실습실","화공","유해인자별 취급 및 관리대장 미비치 ","연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급시유의사항 등이 포함된 관리대장을 작성∙비치하고, 적정하게 관리∙교육하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB102","수리실습실","화공","규정된 경고표지 미부착","화학물질(증류수 포함)을 취급하는 경우, 화학물질 경고표지를 작성하여 화학물질을 담은 용기 및 포장에 붙이거나 인쇄하는 등 물질명 및 유해ㆍ위험정보가 명확히 나타나도록 하여야 합니다. 경고표지에는 명칭(화학물질), 그림문자, 신호어, 유해ㆍ위험문구, 예방조치문구, 공급자정보가 모두 포함되어야 함. "]
[null,"본교","공학(68실)","토목과","공학관","AB102","수리실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["50","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0401","섬유패션CAD실","전기","분전반 안전표지 미부착","승인받지 아니한 사람의 임의 도어 개폐 및 차단기 조작오류, 충전부 감전 등 사고 우려가 있으므로 안전표지를 부착해야 함."]
[{"$nulls":7},"소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["51","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0403","가발공정실","-","-","-"]
["52","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0406","섬유패션 실습실(Ⅱ)","-","-","-"]
["53","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0632","섬유계측실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0632","섬유계측실","전기","분전반 안전표지 미부착","승인받지 아니한 사람의 임의 도어 개폐 및 차단기 조작오류, 충전부 감전 등 사고 우려가 있으므로 안전표지를 부착해야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0632","섬유계측실","가스","가스배관 표시 미비","액화석유가스 사용 실험실의 가스 배관 외부에는 액화석유가스를 사용하는 배관임을 명확하게 알아볼 수 있도록 칠하고 표시하여 야 함."]
["54","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0633","섬유패션컬러레이션실","-","-","-"]
["55","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0619","시약재료실","화공","규정된 경고표지 미부착","화학물질(증류수 포함)을 취급하는 경우, 화학물질 경고표지를 작성하여 화학물질을 담은 용기 및 포장에 붙이거나 인쇄하는 등 물질명 및 유해ㆍ위험정보가 명확히 나타나도록 하여야 합니다. 경고표지에는 명칭(화학물질), 그림문자, 신호어, 유해ㆍ위험문구, 예방조치문구, 공급자정보가 모두 포함되어야 함. "]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0619","시약재료실","화공","특별관리물질 관리기준 미준수","연구실내에서 특별관리물질인 37종에 해당하는 독성물질을 취급할 경우, 근로자에게 발암성, 생식세포변이원성, 생식독성 등 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있음을 고지하여야 하고, 개방된 시약선반 등에 보관되지 않도록, 시건장치가 있는 시약저장고에 성상별 구분ㆍ보관을 하고, 취급일지작성비치, 사용시 밀폐설비나 국소배기장치 등을 이용하도록 하여야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0619","시약재료실","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0619","시약재료실","위생","안전보건표지 미부착","해당 연구실 내에서 화학물질, 위험기계·기구 등의 사용으로 인해 발생할 수 있는 유해·위험성에 대하여 출입문 등에 안전·보건표지를 부착하여 연구활동종사자가 출입 전 해당 연구실의 위험성을 인지할 수 있도록 하여야함."]
["56","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0428","무역관리실","-","-","-"]
["57","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E0230","섬유패션 전자상거래실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["58","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","EB105","컴퓨터니트실험실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["59","본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E409","섬유패션구성실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","공학(68실)","섬유패션비지니스과","한길관","E409","섬유패션구성실","전기","분전반 안전표지 미부착","승인받지 아니한 사람의 임의 도어 개폐 및 차단기 조작오류, 충전부 감전 등 사고 우려가 있으므로 안전표지를 부착해야 함."]
["60","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0101","종합실험실","기계","고온주의 경고표지 미부착","고온을 취급하는 실험기기에 안전보건표지(고온주의 등)를 사용자 시야가 확보될 수 있는 장소에 부착하여 사용자가 경각심을 고취할 수 있도록 하여야함."]
["61","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0102","실험준비실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
[null,"본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0102","실험준비실","화공","유해인자별 취급 및 관리대장 미비치 ","연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급시유의사항 등이 포함된 관리대장을 작성∙비치하고, 적정하게 관리∙교육하여야 함."]
["62","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0103","기구실","화공","유해인자별 취급 및 관리대장 미비치 ","연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급시유의사항 등이 포함된 관리대장을 작성∙비치하고, 적정하게 관리∙교육하여야 함."]
["63","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0306","종합실습실","-","-","-"]
["64","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0307,C0308","조리실습실/과학실","일반","선반상단 적재물 보관(실험기자재, 장비 등)","선반 상단에 불안전하게 보관중인 기자재 등은 낙하, 파손 등의 위험이 있으므로, 전도방지 장치가 있는 장소에 보관하거나, 낙하, 파손 등의 위험이 없는 곳에 보관하여야 함."]
["65","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0408","서양조리실습실","-","-","-"]
["66","본교","자연(18실)","식품영양학과","예지관","C0509","관능평가실","-","-","-"]
["67","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0201","한식조리실","-","-","-"]
["68","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0203","제과제빵실","-","-","-"]
["69","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0205","식음료 및 식공간 연출","-","-","-"]
["70","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0301","양식조리실","-","-","-"]
["71","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0401","푸드스튜디오","-","-","-"]
["72","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0501","메뉴 개발실1","-","-","-"]
["73","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","예지관","C0502","메뉴 개발실2","-","-","-"]
["74","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB135","NCS-Multipurpose Kitchen","가스","가스배관 표시 미비","도시가스 사용 실험실의 가스 배관에 사용가스명, 최고사용압력 및 도시가스 흐름방향을 표시하여야 함."]
["75","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB135-1","NCS-BakingScience&Art Room","-","-","-"]
["76","본교","자연(18실)","호텔외식조리과","한길관","EB108","조리기술 실습장","-","-","-"]
["77","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0401","스킨케어실","-","-","-"]
["78","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0405","네일아트실","-","-","-"]
["79","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0406","메이크업아트실","일반","일상점검 미실시","연구실 일상점검은 연구활동종사가 연구활동 시작 전 일상점검표를 이용하여 연구실에 불안전한 요소가 있는지 확인 후 연구활동을 실시하는데 목적이 있으므로 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하도록 하여야 함."]
[null,"본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0406","메이크업아트실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["80","본교","예체능","뷰티케어과(뷰티전공)","밀레니엄관","H0407","헤어디자인실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["81","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0515","디자인실습실6","-","-","-"]
["82","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0510","컴퓨터교육실3","-","-","-"]
["83","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0517","컴퓨터교육실2","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["84","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0520","컴퓨터교육실1","-","-","-"]
["85","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0511","팀 세미나실","-","-","-"]
["86","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB1","운송기기 크레이 모델링실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["87","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB131","운송기기 크레이 모델링 준비실","기계","방호장치 미설치(둥근톱기계)","둥근톱기계에 절단에 필요한 톱날부위 외의 위험한 톱날부위에는 날접촉예방장치 또는 덮개를 설치 등을 설치하여야 함."]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB131","운송기기 크레이 모델링 준비실","기계","안전 수칙 미게시","띠톱, 둥근톱에 대한 각각의 작업 안전수칙을 제정하여 각 기기 조작 시 조작자가 잘 볼 수 있는 벽면 등에 부착하여 조작 전 기기의 위험성을 인지하여 안전사고를 예방 할 수 있도록 하여야 함. "]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB131","운송기기 크레이 모델링 준비실","전기","방수형 콘센트 미사용","개수대 주변은 누전에 의한 화재사고 예방을 위해 방수형 콘센트로 교체 또는 아크릴 등으로 차단막 설치해야 함."]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","EB131","운송기기 크레이 모델링 준비실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["88","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0523","컴퓨터교육실4","-","-","-"]
["89","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0550","3D프린트가공실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0550","3D프린트가공실","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
["90","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0502","디자인실습실4","-","-","-"]
["91","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0504","디자인실습실5","-","-","-"]
["92","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0539","디자인실습실3","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0539","디자인실습실3","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["93","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0536","디자인실습실2","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0536","디자인실습실2","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["94","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0533","스마트강의실2","소방","소화기 미비치","소화기는 바닥 면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 실에 비치해야 하며 대학 및 연구기관의 연구실의 특성상 33㎡ 이하에도 권장함."]
["95","본교","예체능","디지털미디어디자인과","한길관","E0530","스마트강의실1","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["96","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","I0205","실습실B","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
["97","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","F0201-1","실습실C","-","-","-"]
["98","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","I0101","스포츠과학센터","-","-","-"]
["99","본교","예체능","재활스포츠과","기념관,체육관","IB104","TRX실","소방","소화기 미비치","소화기는 바닥 면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 실에 비치해야 하며 대학 및 연구기관의 연구실의 특성상 33㎡ 이하에도 권장함."]
["100","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0107","컴퓨터프레젠테이션실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["101","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0301","전공스튜디오실","일반","안전관리규정 미게시","연구실 안전을 양호하게 유지·관리하기 위하여 안전관리규정을 작성하여 연구활동종사자가 볼 수 있게 연구실 내 게시하여야함."]
["102","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0302","컴퓨터그래픽실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
["103","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","A0302-1","디지털프린터실","-","-","-"]
["104","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB107","목공실습실","기계","안전 수칙 미게시","띠톱 등 목재 가공용 기계에 대한 각각의 작업 안전수칙을 제정하여 각 기기 조작 시 조작자가 잘 볼 수 있는 벽면 등에 부착하여 조작 전 기기의 위험성을 인지하여 안전사고를 예방 할 수 있도록 하여야 함. "]
["105","본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","일반","사전유해인자위험분석 연구실안전현황 미게시","연구개발활동의 시작 전에 해당 연구실의 안전현황, 유해인자별 위험분석, 연구실안전계획 및 비상조치계획이 포함된 사전유해인자위험분석 실시, 안전관리대상목록 작성 및 게시하여야 함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","기계","방호장치 미설치(드릴)","드릴 날에 직접 접촉 또는 칩 비산에 의한 실습자의 상해 위험이 있으므로 드릴날 부위에 열림이 가능한 투명한 방호덮개 등을 설치하여야 함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","기계","안전 수칙 미게시","전단기, 드릴기에 대한 각각의 작업 안전수칙을 제정하여 각 기기 조작 시 조작자가 잘 볼 수 있는 벽면 등에 부착하여 조작 전 기기의 위험성을 인지하여 안전사고를 예방 할 수 있도록 하여야 함. "]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","화공","유해인자별 취급 및 관리대장 미비치 ","연구실의 안전확보를 위하여 연구실의 위험기계, 시설물, 화학물질 등 유해인자에 대한 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급시유의사항 등이 포함된 관리대장을 작성∙비치하고, 적정하게 관리∙교육하여야 함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","화공","물질안전보건자료 미비치(MSDS)","유해화학물질 또는 유해화학물질을 함유하고 있는 제제를 관리ㆍ사용하는 경우에는, 해당 물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS)를 연구종사자들이 보기 쉬운 곳에 작성/비치하거나 컴퓨터로 싸이트에 접속 확인 가능해야 함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","화공","규정된 경고표지 미부착","화학물질(증류수 포함)을 취급하는 경우, 화학물질 경고표지를 작성하여 화학물질을 담은 용기 및 포장에 붙이거나 인쇄하는 등 물질명 및 유해ㆍ위험정보가 명확히 나타나도록 하여야 합니다. 경고표지에는 명칭(화학물질), 그림문자, 신호어, 유해ㆍ위험문구, 예방조치문구, 공급자정보가 모두 포함되어야 함. "]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","가스","고압가스용기 전도방지장치 미설치","고압 가스용기는 충격 또는 외부의 힘에 넘어지지 않도록 체인이나 벨트 등으로 단단하게 고정해야 함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","공학관","AB106","금속실습실","가스","고압가스용기 밸브 보호캡 미체결","밸브가 돌출한 용기(내용적 5L 미만인 용기는 제외)에는 용기의 넘어짐이나 외부 충격에 의한 밸브의 손상을 방지하고 밸브 오조작에 의한 가스누출을 방지하기 위해 밸브 보호캡을 체결하여야 함."]
["106","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0104","스튜디오05","-","-","-"]
["107","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0104-1","스튜디오06","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["108","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0105","스튜디오07","-","-","-"]
["109","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","C0105-1","스튜디오08","소방","소화기 미비치","소화기는 바닥 면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 실에 비치해야 하며 대학 및 연구기관의 연구실의 특성상 33㎡ 이하에도 권장함."]
["110","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB101-1+102","스튜디오01","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["111","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB102-1+103","스튜디오03","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB102-1+103","스튜디오03","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["112","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB104","졸업준비 및 스튜디오","일반","일상점검 미실시","연구실 일상점검은 연구활동종사가 연구활동 시작 전 일상점검표를 이용하여 연구실에 불안전한 요소가 있는지 확인 후 연구활동을 실시하는데 목적이 있으므로 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하도록 하여야 함."]
["113","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB101","디자인1실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["114","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB105","디자인3실","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
[null,"본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB105","디자인3실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["115","본교","예체능","실내건축디자인과","예지관","CB107","디자인2실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["116","본교","예체능","원격교육팀","밀레니엄관","H0105","뷰티융합비즈니스 훈련센터","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["117","본교","예체능","원격교육팀","예지관","C0510","뷰티직업교육 강의실 Ⅰ","일반","일상점검 미실시","연구실 일상점검은 연구활동종사가 연구활동 시작 전 일상점검표를 이용하여 연구실에 불안전한 요소가 있는지 확인 후 연구활동을 실시하는데 목적이 있으므로 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하도록 하여야 함."]
["118","본교","예체능","원격교육팀","예지관","C0601","뷰티직업교육 강의실 Ⅱ","일반","일상점검 미실시","연구실 일상점검은 연구활동종사가 연구활동 시작 전 일상점검표를 이용하여 연구실에 불안전한 요소가 있는지 확인 후 연구활동을 실시하는데 목적이 있으므로 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하도록 하여야 함."]
["119","본교","인문","호텔관광경영과","예지관","C0405","공용바리스타실습실","일반","일상점검 미실시","연구실 일상점검은 연구활동종사가 연구활동 시작 전 일상점검표를 이용하여 연구실에 불안전한 요소가 있는지 확인 후 연구활동을 실시하는데 목적이 있으므로 연구활동 시작 전 일상점검을 실시하도록 하여야 함."]
[null,"본교","인문","호텔관광경영과","예지관","C0405","공용바리스타실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["120","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0719-0720","건강사정실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["121","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0614-K0618","시뮬레이션센터","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
[null,"소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0614-K0618","시뮬레이션센터","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["122","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0606","기초간호과학실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["123","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0602","기본간호학실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["124","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0605","자율실습실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["125","소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0607-0610","OSCE실습실","소방","피난구 유도표지(축광식) 미설치","정전이나 화재로 인한 비상상황 발생시 피난방향을 쉽게 식별할 수 없어 정상적인 피난을 유도하기 어렵기 때문에 설치를 권장함."]
[null,"소사","의약(6실)","간호학과(소사캠퍼스)","공학강의동","K0607-0610","OSCE실습실","소방","소화기 미비치","소화기는 바닥 면적이 33㎡ 이상으로 구획된 각 실에 비치해야 하며 대학 및 연구기관의 연구실의 특성상 33㎡ 이하에도 권장함."]
["126","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0401","제1컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["127","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0402","제2컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["128","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0404","제3컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["129","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0405","제4컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["130","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0406","제5컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["131","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0407","제6컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["132","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0501","제7컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["133","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0524","제8컴퓨터실","전기","멀티콘센트 바닥방치","멀티콘센트의 바닥 노출로 인한 전도사고, 단락, 콘센트로 수분 및 이물질 등의 인입으로 인한 화재 발생, 피복 및 콘센트 손상으로 인한 감전사고 예방을 위해 몰딩, 배관 등을 이용하여 정리해야 함."]
[null,"소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0524","제8컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]
["134","소사","공용실(공학)","공용실(소사캠퍼스)","공학강의동","K0701","제9컴퓨터실","소방","소화기 표지판 미부착 ","소화기구는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치하고 소화기 위치 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하여야 함."]